Инструкция по использованию биореактора ТьюбСпин® ТРР

Инструкция

Биореакторы TьюбСпин® предназначены для работ с суспензионными культурами клеток: для оптимизации условий культивирования, для масштабирования и проведения скрининга с большим числом параллельных экспериментов, для  культивирования в шейкерах при температуре 37 ° C и центрифугирования.

- Возьмите упаковку товара, товар и  пакет должны быть не повреждены. Распечатайте упаковку.

- Наполнение культуральной средой: Поместите биореактор в подходящий штатив, наполните средой, как обычную классическую центрифужную пробирку на 50 мл с помощью пипетки, позволив среде стекать по бокам биореактора.  При этом, пожалуйста, обратите внимание на рекомендуемый объем заполнения.

- Закрытие: Плотно закрутите крышечку с фильтром. Для обеспечения газообмена на крышке имеются отверстия разного размера. Они   располагаются над мембраной из ПТФЭ, которая служит стерильным барьером, допускающим оптимальный газообмен с окружающей средой, и минимизирует потери жидкости при испарении.

- Культивирование: рост клеточной массы достигается с помощью встряхивания в подходящем шейкере-инкубаторе (при контроле температуры, влаги, CO2; регулировании частоты встряхивания).

- Шейкер: Пожалуйста, обратитесь к информации о соответствующих  шейкерах, которую вы найдете, например, на www.kuhner.ch

- Центрифугирование: используйте подходящие центрифужные роторы или адаптеры.

- На силу максимального центробежного ускорения (xg) могут влиять следующие факторы: использование органических растворов, температура ниже 0 ° C, центрифугирование без центрифужного адаптера и т.д.

Информацию о встряхивании культур можно найти на www.shakingtechnology.com.

Предостережение

Учитывайте силу максимального центробежного ускорения  (xg или RCF), а также необходимость использования соответствующего центрифужного адаптера.                                                                                                                Спирт более 90% плюс трение могут растворить или размыть белый цвет шрифта на биореакторе.                                                                                                Биореакторы TьюбСпин ® следует помещать в штатив или вынимать из него только, когда шейкер полностью остановлен.

Технические характеристики

Материал:

Закручивающаяся крышка - полиэтилен (PE)

Сосуд биореактора - полипропилен (PP)

Мембрана – политетрафторэтилен (ПТФЭ/ PTFE)

| Параметры | 87017 | 87050 | 87600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Град. Объем, мл | 15 | 50 | 600 |
| Длина, мм | 105 | 115 | 181 |
| Диаметр, мм | 16.5 | 30 | 98 |
| (хg) макс. | 9500 | 9500 | 3500 |
| Форма | ……………коническая….………… |
| Оптимальный наполн. объем, мл | 1 – 10 | 1-35 | Менее 400 |
| Шейкер: Рекомендуемая амплитуда, мм | 50 | 50 | 50 |
| Шейкер: Рекомендуемая скорость, об-мин | 250 | 180 | 150 |

Хранение

Инструкция

Штативы предназначены для стабильного удержания биореакторов во время работы с ними и их хранения.

Штатив 99017, штатив ‘L” 99019

- Рабочая температура: от +121 до -190°С, автоклавируемый

- Идентификация: буквенно-числовая

- Хранение: может храниться в разобранном виде для экономии места

- Размер пробирок: подходит для аналогичных пробирок на 15 мл и 50 мл.

Штатив 99013

- Рабочая температура: от +121 до -190°С, автоклавируемый

- Идентификация: буквенно-числовая

- Размер пробирок: подходит для 3-х биореакторов ТРР ТьюбСпин® 600

| Параметры | 99013 | 99017 | 99019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 366 | 205 | 205 |
| Ширина, мм | 146 | 97 | 168 |
| Высота, мм | 71 | 60 | 60 |
| Количество биореакторов на штатив | 3 | 18 | 30 |
| Материалы | полипропилен (PP) |
| Рабочая температура | +121 to -190 °C |