Инструкция для использования фильтрующей насадки ТРР

Инструкция

Фильтрующая насадка ТРР предназначена для фильтрации водных растворов  и удаления микроорганизмов, частиц, осадков и нерастворимых порошков крупнее, чем 0.22 μм или 0.45 μм в зависимости от фильтра. Одна фильтрующая мембрана является  двунаправленной, что позволяет пользователям фильтровать водные растворы в любом направлении (только в одном направлении за использование): из шприца в сосуд или из сосуда в шприц.

- Возьмите упаковку товара, это должен быть неповрежденный пакет и товар.

- Заполните шприц раствором для фильтрации.

- Удалите бумажное покрытие блистерной упаковки в стерильных условиях.

- Поместите шприц на фильтрующую насадку и удалите упаковку.

- Держите шприц вертикально с насадкой наверху.

- Выдавливайте воздух из фильтра до тех пор, пока в носике фильтра не   появится отфильтрованный раствор.

- Не прикасайтесь к основанию фильтра пальцами, есть опасность загрязнения.

- Введите носик фильтра в сосуд и фильтруйте раствор.

Советы и рекомендации

- Для обеспечения качественной фильтрации, пожалуйста, не применяйте фильтр ТРР при температуре выше 45°С.

- Не используйте фильтр для эмульсий и суспензий: он для этого не предназначен.

- Тесты на связывание с мембраной должны быть проведены до фильтрования растворов, имеющих 5 мг или меньше лекарственных веществ.

- Всегда используйте насадку в одном и том же направлении.

- Никогда не используйте фильтр как встроенный фильтр для внутривенной инъекции жидкостей; он не предназначен для продолжительного использования.

- Не используйте шприцы объемом 10 см³, т.к. максимальный предел давления будет превышен, что может привести к повреждению фильтра и, в результате, к травмам сотрудника.

Технические характеристики

Материалы:

Мембрана - гидрофильная полиэфирсульфоновая (PES),

Тип ТРР - быстрая пропускная способность фильтра

Корпус – сополиэфир

Химическая совместимость

Совместим с большинством водных растворов, а необходимую документацию вы можете найти на сайте www.tpp.ch

| Параметры | 99722 | 99745 |
| --- | --- | --- |
| От входного к выходному отверстию, мм | 26 | 26 |
| Диаметр, мм | 33 | 33 |
| Размер фильтра, см² | 6 | 6 |
| Размер пор, μm | 22 | 45 |
| Макс. использ. температура, °С | 45 | 45 |
| Расход воды при 25°С/2бар | ≥ 75 мл/мин | ≥ 180 мл/мин |
| Давление разрыва при 25°С | 10 бар | 10 бар |
| Фильтр. объем, мл | 10 - 200 | 10 – 200 |
| Мертвый объем, мл | 0.1 | 0.1 |
| Входное соединение | винтовое соединение типа Люэр | винтовое соединение типа Люэр |
| Выходное соединение | конусное соединение типа Люэр | конусное соединение типа Люэр |